## 标配
龙湖医院PCR实验室设备配置及技术要求
区 域 | 序号 | 所需仪器 | 数量 | 技术要求
试剂准备区 | 1 | 试剂保存箱（-20℃） | 1 | 知名品牌，容积≥300L，带数字显示
| 2 | 冰箱（4--20℃) | 1 | 知名品牌，容积≥300L，带数字显示
| 3 | 单通道手动移液器 | 1 | 0.5-10ul
| 4 | 单通道手动移液器 | 1 | 10-100ul
| 5 | 单通道手动移液器 | 1 | 20-200ul
| 6 | 单通道手动移液器 | 1 | 100-1000ul
| 7 | 连续手动移液器 | 1 | 100-1000ul
| 8 | 微型离心机 | 1 | 8联管，最高转速可达10000r/min
| 9 | 漩涡振荡器 | 1 | 无级变频调速，调速范围≥0-3000rpm/min
| 10 | 超净工作台 | 1 | 垂直层流，单人单面
| 11 | 移动紫外线杀菌车 | 1 | 灯管功率：≥30*2；静态使用面积：大于等于30平方
| 12 | 对讲机 | 1 | 对讲距离≥300米，无死角接听，待机时长≥24小时
| 13 | 洗眼器 | 1 | 全304不锈钢，挂壁式
| 14 | 压力检测表 | 1 | 经技术部门检测合格产品，提供检测合格证书
| 15 | 高速离心机 | 1 | 最高转速可达16000r/min
| 16 | 传递窗（附有紫外消毒灯） | 1 | 如在工程项目内需标明
标本制备及PCR配制区 | 1 | 冰箱（4--20℃) | 1 | 知名品牌，容积≥300L，带数字显示
| 2 | 高速离心机 | 2 | 最高转速可达16000r/min
| 3 | 漩涡振荡器 | 1 | 无级变频调速，调速范围≥0-3000rpm/min
| 4 | B2级单人生物安全柜 | 1 | 高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%），风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s，系统排风总量：360 m3/h，产品安全性：菌落数≤5CFU/次，交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
| 5 | 洗眼器 | 1 | 全304不锈钢，挂壁式
| 7 | 单通道手动移液器 | 1 | 0.5-10ul
| 8 | 单通道手动移液器 | 1 | 10-100ul
| 9 | 单通道手动移液器 | 1 | 20-200ul
| 10 | 单通道手动移液器 | 1 | 100-1000ul
| 11 | 微型离心机8连管 | 1 | 8联管，最高转速≥10000r/min
| 12 | 96孔板离心机 | 1 | 可离96孔板，最高转速≥5000r/min
|  | 台式低速离心机 | 1 | 最高转速≥4000r/min
|  | 电脑+激光打印机 | 1 | 品牌原装（全套），内存>8G，硬盘>1T
| 13 | 条码扫描仪 | 1 | 扫描类型:影像扫描
| 14 | 条码打印机 | 1 | 与医院LIS系统连接，打印宽度5cm*3cm
| 15 | 空气消毒机 | 1 | 壁挂式，满足空间需要
| 16 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 全自动；触摸屏，96个标本提取位，磁珠回收效率：>95%，温度控制范围：≥30℃～90℃，振荡混合多档（≥3）可调，满足不同需求，快速提取，操作时间短，30-60分钟/次，一次可同时提取32份样本;标本类型：血液，咽拭子，分泌物等，污染控制：内置紫外消毒模块，程序管理 新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序
| 17 | 干式恒温器 | 1 | 温度设置范围：0℃~100℃，控温范围：室温+5℃~100℃，尺寸大小：满足实验室需要
| 18 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 温度范围≥50-200℃，满足PCR实验室工作需要
| 19 | 压力检测表 | 3 | 经技术部门检测合格产品，提供检测合格证书
| 20 | 移动紫外线杀菌车 | 1 | 灯管功率：≥30*2；静态使用面积：大于等于30平方
| 21 | 对讲机 | 1 | 对讲距离≥300米，无死角接听，待机时长≥24小时
| 22 | 传递窗（附有紫外消毒灯） | 2 | 如在工程项目内需标明
扩增区 | 1 | 洗眼器 | 1 | 全304不锈钢，挂壁式
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 样本容量 96孔×0.2ml，反应体系≥ 15ul～100ul，激发光源：大功率LED，卤钨灯；荧光通道：≥5通道，同时检测无交叉干扰；温控系统：最大升降温速率：4-6.5℃/s,温控精度：±0.1℃，孔间温度均匀性 ±0.1℃。支持快速/标准反应模式体系，常规检测完成时间≤50分钟，电脑内存容量≥8G,硬盘≥1T，配套软件可通过染料及探针实现绝对定量、扩增效率计算等，可与自动化工作站配套使用，实现定量、定性分析。
| 3 | 电脑+激光打印机 | 1 | 品牌原装（全套），内存>8G，硬盘>1T
| 4 | 对讲机 | 1 | 对讲距离≥300米，无死角接听，待机时长≥24小时
| 5 | 移动紫外线杀菌车 | 1 | 灯管功率：≥30*2；静态使用面积：大于等于30平方
| 6 | 空气消毒机 | 1 | 壁挂式，满足空间需要
| 7 | 高压灭菌器 | 1 | ≥50L
| 8 | 压力检测表 | 2 | 经技术部门检测合格产品，提供检测合格证书
| 9 | UPS | 1 | 适配PCR室所有设备的用电量，断电可持续用电时间≥2小时
| 10 | 传递窗（附有紫外消毒灯） | 1 | 如在工程项目内需标明
产物分析区 | 1 | 洗眼器 | 1 | 全304不锈钢，挂壁式
| 2 | 全自动核酸分子杂交仪 | 1 | 可做HPV分型、乙肝DNA检测、地贫基因检测等常检测项目
| 3 | 单通道手动移液器 | 1 | 0.5-10ul
| 4 | 单通道手动移液器 | 1 | 10-100ul
| 5 | 单通道手动移液器 | 1 | 20-200ul
| 6 | 单通道手动移液器 | 1 | 100-1000ul
| 7 | 对讲机 | 1 | 对讲距离≥300米，无死角接听，待机时长≥24小时
| 8 | 压力检测表 | 1 | 经技术部门检测合格产品，提供检测合格证书
| 9 | 电脑+激光打印机 | 1 | 品牌原装（全套），内存>8G，硬盘>1T
| 10 | 移动紫外线杀菌车 | 1 | 灯管功率：≥30*2；静态使用面积：≥30平方
备注：1、设备配置数量及质量以符合验收标准为准，报价为验收合格价，报价含相关设备与医院LIS系统的连接费用，以上设备请提供产品注册资质和产品彩页，提供售后服务电话。 2、需提供近两年广东省同类项目销售合同三份。